## BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI
PHỤ LỤC: DANH MỤC DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI
STT | Tên hàng hoá | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật
I | Dụng cụ nội soi ổ bụng
1 | Hàm forceps kẹp phẫu tích hoạt động đơn nhiều răng nhỏ | Cái | 6 | Hàm forceps kẹp dùng để phẫu tích và kẹp giữ, không gây tổn thương. Phần hàm dụng cụ dài 14 mm±5%, hoạt động đơn, nhiều răng nhỏ, chiều rộng 4.8 mm±5%. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm±10%. Tương thích với: Tay cầm có khóa (mã 33122); Tay cầm không khóa (mã 33121); Vỏ ngoài forceps, kéo (mã 33300), Dây cao tần đơn cực (mã 26002M) hãng Karl Storz tại đang sử dụng Bệnh viện
2 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích hoạt động kép Kelly | Cái | 6 | Hàm forceps dùng để kẹp và phẫu tích Phần hàm dụng cụ dài 22 mm±5%, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm±10%, Tương thích với: Tay cầm có khóa (mã 33122); Tay cầm không khóa (mã 33121); Vỏ ngoài forceps, kéo (mã 33300), Dây cao tần đơn cực (mã 26002M) hãng Karl Storz tại đang sử dụng Bệnh viện
3 | Hàm forceps kẹp răng nhỏ có mở lỗ | Cái | 6 | Hàm forceps dùng để kẹp, không gây tổn thương. Phần hàm dụng cụ dài 26 mm±5%, hoạt động đơn, có mở lỗ, có răng cưa nhỏ mịn. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm±10%. Tương thích với: Tay cầm có khóa (mã 33122); Tay cầm không khóa (mã 33121); Vỏ ngoài forceps, kéo (mã 33300), Dây cao tần đơn cực (mã 26002M) hãng Karl Storz tại đang sử dụng Bệnh viện
4 | Lưỡi kéo cong | Cái | 15 | Lưỡi kéo cong Clickline, phần hàm dụng cụ dài 20 mm±5%, hoạt động kép, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm±10% Tương thích với: Tay cầm có khóa (mã 33122); Tay cầm không khóa (mã 33121); Vỏ ngoài forceps, kéo (mã 33300), Dây cao tần đơn cực (mã 26002M) hãng Karl Storz tại đang sử dụng Bệnh viện
5 | Vỏ ngoài forceps, kéo | Cái | 40 | Vỏ ngoài có chất liệu bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm±10%. Tương thích với: Tay cầm có khóa (mã 33122); Tay cầm không khóa (mã 33121); Các hàm dụng cụ mã 33310 ME, 33310 ON, 33310 ML, 34310 MA, 31110EH hãng Karl Storz tại đang sử dụng Bệnh viện
6 | Dụng cụ kẹp kim, hàm cong trái | Cái | 1 | Kìm kẹp kim, hàm cong trái, mảnh, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm. đường kính 5 mm, chiều dài 32 cm±10%. Tương thích với Van trocar cỡ 6 mm (mã 30160M1), Vỏ trocar cỡ 6 mm (mã 30160H2) hãng Karl Storz tại đang sử dụng Bệnh viện
7 | Dụng cụ kẹp kim, hàm thẳng | Cái | 1 | Kìm kẹp kim, hàm thẳng, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm. đường kính 5 mm, chiều dài 32 cm±10%. Tương thích với Van trocar cỡ 6 mm (mã 30160M1), Vỏ trocar cỡ 6 mm (mã 30160H2) hãng Karl Storz tại đang sử dụng Bệnh viện
8 | Hàm kẹp (forceps) lưỡng cực | Cái | 60 | Hàm kẹp cầm máu lưỡng cực, hàm hình chữ nhật, hàm bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm±10%. Tương thích với: Tay cầm (mã 26296HM), vỏ ngoài (mã 26276A), vỏ trong (mã 26276B), dây cao tần lưỡng cực (mã 62176L) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
9 | Van trocar đa chức năng cỡ 11 mm | Cái | 15 | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động. Tương thích với: vỏ trocar cỡ 11 mm (mã 30103H2), nòng trocar cỡ 11 mm (mã 30103A), nút cao su đầu trocar 10mm (mã 30100 XB) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
10 | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm | Cái | 15 | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động
11 | Dây cao tần lưỡng cực | Cái | 35 | Dây cao tần lưỡng cực, chân cắm đôi cỡ 4 mm, chiều dài ≥3 m. Tương thích với: vỏ troca cỡ 6mm (mã 30160H2), nòng trocar cỡ 6 mm (mã 30160P), nút cao su đầu trocar 5mm (mã 30100 XA) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
12 | Dây dẫn sáng cỡ lớn | Cái | 1 | Dây dẫn sáng, đầu nối thẳng, Chất liệu chịu nhiệt, có khóa an toàn, đường kính 4.8 mm, chiều dài ≥250 cm. Tương thích với: Ống kính nội soi ổ bụng 30 độ (mã 26003 BA), nguồn sáng POWER LED 175, nguồn sáng Halogen 250 twin hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
13 | Bộ kim và dây tưới hút dịch | Bộ | 10 | Bộ kim và dây tưới hút dịch dùng trong phẫu thuật nội soi Bao gồm: 01 bộ dây tưới bằng silicone (hoặc tương đương), tiệt trùng được và 01 kim dùng cho dây tưới Tương thích với Ống tưới hút (mã 26173BN) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
14 | Ống tưới hút cỡ 5 mm | Cái | 2 | Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ đầu xa, có khóa, cỡ 5 mm, dài 36 cm±10%. Tương thích với: van trocar cỡ 6 mm (mã 30160M1), vỏ trocar cỡ 6 mm (mã 30160H2) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
15 | Vỏ trocar cỡ 6 mm | Cái | 9 | Vỏ trocar cỡ 6mm, chiều dài làm việc 10.5cm±10%, Chất liệu thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí. Tương thích với: van trocar đa chức năng cỡ 6mm (mã 30160 M1), nòng trocar cỡ 6mm (mã 30160P) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
16 | Vỏ trocar cỡ 11 mm | Cái | 9 | Vỏ trocar, cỡ 11mm, chiều dài làm việc 10.5cm±10%, Chất liệu thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí. Tương thích với: van trocar đa chức năng cỡ 11mm (mã 30103M1), nòng trocar cỡ 11mm (mã 30103A) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
17 | Tay cầm bằng nhựa, có khóa | Cái | 9 | Tay cầm bằng nhựa, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực
18 | Tay cầm bằng nhựa, không khóa | Cái | 6 | Tay cầm phẫu thuật nội soi, bằng nhựa, không khóa
19 | Nắp cao su đầu trocar 11 mm | Cái | 100 | Nắp cao su đầu trocar 11 mm. Tương thích với van trocar đa chức năng cỡ 11 mm (mã 30103M1) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
20 | Nắp cao su đầu trocar 6 mm | Cái | 100 | Nắp cao su đầu trocar 6 mm. Tương thích với van trocar đa chức năng cỡ 6mm (mã 30160 M1) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
21 | Điện cực phẫu tích và cầm máu hình chữ L | Cái | 4 | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L(dạng móc), vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36cm±10%. Tương thích với: dây cao tần đơn cực (mã 26002M), van trocar cỡ 6 mm (mã 30160M1), vỏ trocar cỡ 6 mm (mã 30160H2) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
22 | Lưỡi kéo dạng móc | Cái | 1 | Lưỡi kéo dạng móc; phần hàm dụng cụ dài 10 mm, hoạt động đơn. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm±10%. Tương thích với: Tay cầm có khóa (mã 33122); Tay cầm không khóa (mã 33121);
23 | Hàm forceps kẹp BABCOCK | Cái | 4 | Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài 17-18 mm, hoạt động kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36cm±10%
24 | Bộ forceps lưỡng cực, mỗi bộ gồm: | Bộ | 3
24.1 | Tay cầm TAKE-APART | Cái | 1 | Tay cầm TAKE-APART, dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực. Tương thích với dây cao tần lưỡng cực (mã 62176L) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
24.2 | Hàm kẹp (forceps) lưỡng cực | Cái | 1 | Hàm kẹp cầm máu lưỡng cực, hàm hình chữ nhật, hàm bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm±10%. Tương thích với: Tay cầm (mã 26296HM), vỏ ngoài (mã 26276A), vỏ trong (mã 26276B), dây cao tần lưỡng cực (mã 62176L) hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
24.3 | Vỏ trong dụng cụ nội soi lưỡng cực | Cái | 2 | Vỏ trong TAKE-APART, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm±10%
24.4 | Vỏ ngoài dụng cụ nội soi lưỡng cực | Cái | 1 | Vỏ ngoài TAKE-APART, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm±10%
25 | Ống giảm khẩu kính | Cái | 2 | Ống giảm thấu kính, cỡ 11/5mm
26 | Nòng trocar đầu tù cỡ 11 mm | Cái | 3 | Nòng trocar đầu tù, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm±10%, chất liệu thép không gỉ
27 | Nòng trocar đầu sắc cỡ 11 mm | Cái | 6 | Nòng trocar đầu sắc, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm±10%, chất liệu thép không gỉ
28 | Nòng trocar đầu sắc cỡ 6 mm | Cái | 4 | Nòng trocar đầu sắc, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm±10%, chất liệu thép không gỉ
29 | Dây cáp cao tần đơn cực | Cái | 15 | Dây cáp cao tần đơn cực, dài ≥3m, Tương thích với: tay cầm có khóa (mã 33122), tay cầm không khóa (mã 33121); các hàm dụng cụ (mã 33310 ME, 33310 ON, 33310 ML, 34310 MA), điện cực phẫu tích và cầm máu hình chữ L (dạng móc) (mã 26775 UF), dao mổ điện Autocon 400, dao mổ điện Autocon II 200 hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện
30 | Kìm kẹp clip cầm máu polymer cỡ XL | Cái | 2 | - Tính năng: Sử dụng để kẹp clip cầm máu trong phẫu thuật - Thông số kỹ thuật: + Chất liệu: Hợp kim hoặc thép không gỉ + Dài 40-48 cm, Hàm hoạt động đôi + Tương thích với Clip Polime Size XL - Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa: ISO 13485
31 | Ống kính nội soi ổ bụng 30 độ | Cái | 2 | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 31 cm±10%, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước
II | Dụng cụ nội soi rút sonde JJ | Bộ | 1
1 | Ống kính nội soi 70 độ | Chiếc | 1 | Ống kính nội soi quang học dùng trong phẫu thuật nội soi tiết niệu, hướng nhìn 70 độ, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm±10%, có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước với nhiệt độ 134 độ C hoặc 121 độ C, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thuỷ tinh, đầu ống có bọc saphia chống xước.
2 | Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo bàng quang | Bộ | 1 | Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo bàng quang, cỡ 20 Fr, có 2 đường dịch với khóa LUER để tưới rửa liên tục. Bao gồm: Vỏ đặt, nòng trong
3 | Forceps gắp giữ quang học | Chiếc | 1 | Forceps gắp giữ quang học, hàm hoạt động kép, dùng để rút sonde JJ. Sử dụng với ống soi hướng nhìn 70 độ
III | Dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu cắt u xơ tiền liệt tuyến
1 | Kẹp nội soi mềm, gắp sỏi cỡ 5 Fr | Cái | 3 | Forceps gắp sỏi cỡ 5 Fr, thân mềm, chiều dài 60 cm±5%, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bể thận.
2 | Vỏ trong của vỏ đặt ống soi cắt tuyến tiền liệt | Cái | 3 | Vỏ trong, xoay được, có lớp cách nhiệt bằng ceramic ,để sử dụng với vỏ ngoài của vỏ đặt ống soi cắt mã 27050SL hãng Karl Storz
3 | Dây dẫn sáng nhỏ | Cái | 3 | Dây cáp dẫn sáng, đầu nối thẳng, đường kính 3.5 mm, chiều dài ≥3m
4 | Dây dẫn dịch | Cái | 2 | Dây dẫn dịch rửa bàng quang
5 | Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến | Cái | 2 | Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ
6 | Bơm rửa Uxơ tiền liệt tuyến 150ml | Cái | 3 | Dung tích 150ml, đi kèm với 01 khớp nối với vỏ đặt ống soi
7 | Ống kính nội soi tiết niệu 30 độ | Cái | 2 | Ống kính nội soi quang học dùng trong phẫu thuật tiết niệu, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm±10%, có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước với nhiệt độ 134 độ C hoặc 121 độ C, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thuỷ tinh, đầu ống có bọc saphia chống xước.
8 | Dụng cụ dùng cho cắt u xơ lưỡng cực | Bộ | 1
8.1 | Ống kính soi 30° | Cái | 1 | Đường kính 4mm, có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước với nhiệt độ 134 độ C hoặc 121 độ C, hướng nhìn 30 độ, tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Richard Wolf
8.2 | Tay cắt chủ động, lưỡng cực | Cái | 1 | Dùng cho ống kính soi 12 độ, 30 độ; tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Richard Wolf
8.3 | Vỏ ngoài của bộ vỏ kép 24/26 Fr | Cái | 1 | Tưới rửa liên tục; tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Richard Wolf
8.4 | Vỏ trong của bộ vỏ kép 24/26 Fr | Cái | 1 | Xoay được 360 độ, đầu xa vát chéo kiểu " Shark-tip"; tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Richard Wolf
8.5 | Nòng trong có chức năng nong | Cái | 1 | Dùng với bộ vỏ kép 24/26 Fr; tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Richard Wolf
IV | Bổ sung Optic các loại
1 | Ống kính nội soi niệu quản bể thận | Cái | 2 | Ống soi niệu quản cỡ 9,5 Fr. - Bao gồm: 01 ống soi niệu quản bể thận và 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn - Thân ống cỡ 9.5 Fr, đầu ống cỡ 8 Fr. - Hướng nhìn 6 độ, chiều dài 43 cm±10%. - Có kênh trung tâm cỡ 6 Fr, cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5 Fr. - Đầu chóp của ống tròn nhẵn - Kênh bên có thể tạo dòng tưới rửa. - Có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước với nhiệt độ 134 độ C hoặc 121 độ C
1.1 | Adaptor chữ Y | Cái | 1 | Adaptor chữ Y, có hai kênh thao tác. Một kênh thẳng và một kênh bên. Tương thích ống kính nội soi niệu quản bể thận trên
2 | Ống kính nội soi tán sỏi qua da | Cái | 2 | Bộ ống kính nội soi tán sỏi thận qua da cỡ M, kích thước thân ống 12Fr., kênh làm việc 6.7Fr. Cho phép sử dụng dụng cụ có kích thước tới 5 Fr. Hướng nhìn 12 độ, chiều dài 22cm. Có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước với nhiệt độ 134 độ C hoặc 121 độ C. Bao gồm: 01 Ống kính nội soi và 01 Bộ phụ kiện đi kèm.
3 | Ống kính nội soi tai mũi họng 0 độ 4mm | Cái | 1 | Dùng để nội soi, phẫu thuật tai mũi họng cho bệnh nhân Đường kính 4mm, Dài 175mm± 5%, hướng nhìn thẳng
4 | Ống kính nội soi tai mũi họng 0 độ 2,7mm | Cái | 2 | Dùng để nội soi, phẫu thuật tai mũi họng cho bệnh nhân Đường kính 2,7mm, Dài 110mm± 5%, hướng nhìn thẳng
5 | Ống kính nội soi tai mũi họng 0 độ 2,7mm | Cái | 1 | Dùng để nội soi, phẫu thuật tai mũi họng cho bệnh nhân Đường kính 2,7mm, Dài 175mm± 5%, hướng nhìn thẳng
6 | Ống kính nội soi tai mũi họng 30 độ ngược 4mm | Cái | 1 | Dùng để nội soi, phẫu thuật tai mũi họng cho bệnh nhân Đường kính 4mm, Dài 175mm± 5%, hướng nhìn 30 độ
7 | Ống kính nội soi tai mũi họng 70 độ 6mm | Cái | 2 | Dùng để nội soi, phẫu thuật tai mũi họng cho bệnh nhân Đường kính 6mm, Dài 175mm± 5%, hướng nhìn 70 độ
8 | Ống kính nội soi tai mũi họng 70 độ ngược 4mm | Cái | 2 | Dùng để nội soi, phẫu thuật tai mũi họng cho bệnh nhân Đường kính 4mm, Dài 175mm± 5%, hướng nhìn 70 độ
9 | Ống kính nội soi tai mũi họng 0 độ 3mm | Cái | 2 | Dùng để nội soi, phẫu thuật tai mũi họng cho bệnh nhân Đường kính 3mm, Dài 110mm± 5%, hướng nhìn thẳng
10 | Ống kính nội soi tai mũi họng 0 độ 3mm | Cái | 2 | Dùng để nội soi, phẫu thuật tai mũi họng cho bệnh nhân Đường kính 3mm, Dài 175mm± 5%, hướng nhìn thẳng
V | Các dụng cụ khác
1 | Chổi rửa dụng cụ nội soi | Cái | 120 | Dùng để cọ rửa dụng cụ nội soi Chiều dài ≥35cm, có ít nhất các cỡ đường kính 2,5mm; 7mm và 11mm
2 | Dụng cụ kẹp mạch máu nội soi Bulldog | Bộ | 1 | - Tính năng: Sử dụng kẹp mạch máu trong phẫu thuật nội soi '- Thành phần bao gồm: + Kìm mang kẹp: ≥ 2 cái (loại có mấu và không có mấu) + Kẹp không răng: ≥ 2 cái (dài 30-70mm) + Kẹp thẳng có răng: ≥ 2 cái (có các size cỡ khác nhau từ 25-45mm) + Kẹp cong có răng: ≥ 2 cái (có các size cỡ khác nhau từ 25-45mm) - Thông số kỹ thuật: + Chất liệu: Hợp kim hoặc thép không gỉ + Kìm mang kẹp loại có tay cầm, chiều dài 35-40 cm, đầu kìm tương thích với tất cả các loại kẹp ở trên